Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 1. Materac przeciwodleżynowy powietrzny – 40 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Materac przeciwodleżynowy powietrzny, nowy, nie powystawowy |
|  | Materac wraz pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jednorodnym wyrobem medycznym klasy I |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn II i III stopnia |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy, trójkomorowy system wymiany powietrza , 4 komory w sekcji głowy pozostaje statyczny |
|  | Tryb pracy: - zmiennociśnieniowy z możliwością regulacji czasu zmian ciśnienia co 5/10/20 min - statyczny - transportowy z funkcją pamięci i nieograniczonym czasem transportu - maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |
|  | Materac zbudowany z 20 komór o wysokości 13 cm oraz dodatkowo materac piankowy o wysokości 5 cm (+/- 1 cm) |
|  | Pompa półautomatyczna z wyświetlaczem LCD o wymiarach nie większych niż 17 x 26 x 12 cm (± 2 cm) i wadze nie przekraczającej 3,5 kg. |
|  | Stopień ochrony pompy min. IP42 (lub równoważny) |
|  | Długość kabla zasilającego pompy min. 5m. |
|  | Możliwość pracy pompy w temperaturze 20-40 stopni (± 2 stopnie) |
|  | Maksymalny poziom głośności pompy 24dB |
|  | System antywibracyjny pompy |
|  | Zintegrowane z pompą uchwyty do powieszenia na łóżko |
|  | Natężenie przepływu powietrza min. 8 mm/min |
|  | Automatyczna blokada przycisków pompy, zapobiegająca przypadkowym wciśnięciu przycisków |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne min. Niskiego ciśnienia, awarii zasilania, uszkodzenia- wymogu serwisu |
|  | Materac o wymiarach 200 x 90 x 20 cm (± 2 cm). Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200kg |
|  | Wentylacja pomiędzy komorami - co 3 komora |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu, rozciągający się w dwie strony, wodoodporny, oddychający, ognioodporny |
|  | Możliwość prania pokrowca materaca w min. 95 stopniach C |
|  | Pokrowiec z zamkiem 360 stopni z nakładką zapobiegającą dostaniu się cieczy |
|  | Maksymalna waga materaca 8,5 kg |
|  | Komory materaca z możliwością pojedynczej wymiany |
|  | Funkcja dostosowania ciśnienia do wagi pacjenta, waga pacjenta ustawiana manualnie |
|  | Ciśnienie pompy25-86mmHg (± 1 mmHg) |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 2. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, nowy, nie powystawowy |
|  | Materac wraz pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jednorodnym wyrobem medycznym klasy I |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn II ,III i IV stopnia |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy, trójkomorowy system wymiany powietrza , 5 komory w sekcji głowy pozostaje statyczny |
|  | Tryb pracy: - zmiennociśnieniowy z możliwością regulacji czasu zmian ciśnienia co 5/10/20 min, - statyczny, - transportowy z funkcją pamięci i nieograniczonym czasem transportu, - maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |
|  | Materac zbudowany z 20 komór o wysokości 20 cm oraz dodatkowo materac piankowy o wysokości 5 cm(± 1 cm) |
|  | Pompa półautomatyczna z wyświetlaczem LCD o wymiarach nie większych niż 15 x 25 x 10 cm (± 2 cm) i wadze nie przekraczającej 3,5 kg. |
|  | Stopień ochrony pompy min. IP42 (lub równoważny) |
|  | Długość kabla zasilającego pompy min. 5 m. |
|  | Możliwość pracy pompy w temperaturze 20-40°C (± 2 °C) |
|  | Maksymalny poziom głośności pompy 24 dB |
|  | System antywibracyjny pompy |
|  | Zintegrowane z pompą uchwyty do powieszenia na łóżko |
|  | Natężenie przepływu powietrza min. 8 mm/min |
|  | Automatyczna blokada przycisków pompy, zapobiegająca przypadkowym wciśnięciu przycisków |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne min. niskiego ciśnienia, awarii zasilania, uszkodzenia- wymogu serwisu |
|  | Materac o wymiarach 200 x 90 x 25 cm (± 2 cm). Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka |
|  | Maksymalne obciążenie min. 220 kg |
|  | Wentylacja pomiędzy komorami - co 3 komora |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu, rozciągający się w dwie strony, wodoodporny, oddychający, ognioodporny |
|  | Możliwość prania pokrowca materaca w min. 95° C |
|  | Pokrowiec z zamkiem 360° z nakładką zapobiegającą dostaniu się cieczy |
|  | Maksymalna waga materaca 9,5 kg |
|  | Komory materaca z możliwością pojedynczej wymiany |
|  | Funkcja dostosowania ciśnienia do wagi pacjenta, waga pacjenta ustawiana manualnie |
|  | Ciśnienie pompy 25 – 94 mmHg (± 1 mmHg) |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Część 3. Materac przeciwodleżynowy bariatryczny – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | - Materac przeciwodleżynowy bariatryczny, nowy, nie powystawowy |
|  | - Materac wraz pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jednorodnym wyrobem medycznym klasy I |
|  | - Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn II ,III i IV stopnia |
|  | - System pracy zmiennociśnieniowy, trójkomorowy system wymiany powietrza , jedna komory w sekcji głowy pozostaje statyczny |
|  | - Tryb pracy: - zmiennociśnieniowy z możliwością regulacji czasu zmian ciśnienia co 5/10/20 min, - statyczny, - transportowy z funkcją pamięci i nieograniczonym czasem transportu, - maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach. |
|  | - Materac zbudowany z 10 komór, każda z nich wypełniona pianką o szerokości 20 cm (± 1 cm) |
|  | - Pompa półautomatyczna z wyświetlaczem LCD o wymiarach nie większych niż 15 x 25 x 10 cm (± 2 cm) i wadze nie przekraczającej 3,5 kg. |
|  | - Stopień ochrony pompy min. IP42 (lub równoważny) |
|  | - Długość kabla zasilającego pompy min. 5m. |
|  | - Możliwość pracy pompy w temperaturze 20-40 °C (± 2 stopnie) |
|  | - Maksymalny poziom głośności pompy 24 dB |
|  | - System antywibracyjny pompy |
|  | - Zintegrowane z pompą uchwyty do powieszenia na łóżko |
|  | - Natężenie przepływu powietrza min. 8 mm/min |
|  | - Automatyczna blokada przycisków pompy, zapobiegająca przypadkowym wciśnięciu przycisków |
|  | - Alarmy wizualne i akustyczne min. Niskiego ciśnienia, awarii zasilania, uszkodzenia- wymogu serwisu |
|  | - Materac o wymiarach 200 x 100 x 10 cm (± 2 cm). Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka |
|  | - Maksymalne obciążenie min. 450 kg |
|  | - Wentylacja pomiędzy komorami - co 3 komora |
|  | - Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu, rozciągający się w dwie strony, wodoodporny, oddychający, ognioodporny |
|  | - Możliwość prania pokrowca materaca w min. 95°C |
|  | - Pokrowiec z zamkiem 360°z nakładką zapobiegającą dostaniu się cieczy |
|  | - Maksymalna waga materaca 15 kg |
|  | - Komory materaca z możliwością pojedynczej wymiany |
|  | - Funkcja dostosowania ciśnienia do wagi pacjenta, waga pacjenta ustawiana manualnie |
|  | - Ciśnienie pompy 5-34 mmHg ( ± 1 mmHg) |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego