Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Stacja przeglądowa – 2 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | STACJA PRZEGLĄDOWA |
|  | Monitor medyczny, przeglądowy o przekątnej min. 23” |
|  | Liczba monitorów – 2 (medyczny + roboczy) |
|  | Przekątna aktywnej części ekranu, min. 23” |
|  | Rozdzielczość, min. 2 MP |
|  | Głębia bitowa, min. 30 bitów |
|  | Kąt widzenia (pion, poziom), min. 178° |
|  | Luminancja maksymalna min. 410 cd/m2 |
|  | Skalibrowana jasność DICOM min. 220 cd/m2 |
|  | Współczynnik kontrastu – 1350:1 |
|  | Czas reakcji, max. 22 ms |
|  | Wizyjne sygnały wejściowe 1 x DP, 1 x DVI-I |
|  | Porty USB min. 2 x USB 3.0 |
|  | Oprogramowanie do kalibracji monitora |
|  | Wyrób medyczny min. klasy I |
|  | KOMPUTER |
|  | Procesor min. 6 rdzeniowy o taktowaniu min. 3,2 GHz |
|  | Pamięć operacyjna: min 32GB RAM |
|  | Dysk SSD o pojemności min. 1 TB z wejściem M2 na płycie głównej |
|  | Karta sieciowa 1Gbit/s |
|  | Napęd optyczny DVD+/-RW |
|  | Przewodowa klawiatura i mysz w zestawie |
|  | Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważny (załącznik nr 1). System informatyczny Szpitala działa tylko i wyłącznie w oparciu o system operacyjny z rodziny Windows |
|  | MODUŁ OPROGRAMOWANIA PRZEGLĄDOWEGO KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNEGO – 1 SZT. |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji przeglądowej |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera |
|  | MENADŻER BADAŃ |
|  | Logowanie loginem i hasłem |
|  | Obsługa wielu serwerów jednocześnie |
|  | Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania |
|  | Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta. |
|  | Otwieranie badań |
|  | Pobieranie badań w tle |
|  | Pobieranie badań z różnych nośników danych |
|  | Drukowanie wyników |
|  | Transfer na odległe serwery |
|  | Definicja filtrów złożonych |
|  | Definicja serwerów danych. |
|  | Testowanie serwerów: ping, c-echo |
|  | Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu |
|  | Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia. |
|  | Podgląd badań z serwera lokalnego. |
|  | Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii |
|  | Przeglądanie serii w podglądzie |
|  | Skróty klawiszowe |
|  | Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta |
|  | Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru |
|  | Definiowanie indywidualnych filtrów dla zalogowanego użytkownika oprogramowania diagnostycznego |
|  | Kontrola jakości obrazowania |
|  | PRZEGLĄDARKA OBRAZÓW DICOM |
|  | Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii |
|  | Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy |
|  | Ukrywanie pasków narzędziowych |
|  | Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji. |
|  | Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta. |
|  | Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju. |
|  | Ręczna zmiana okna obrazowania. |
|  | Automatyczna propagacja zmian na całą serię. |
|  | Obsługa obrazów wieloramkowych |
|  | Tworzenie animacji z serii i z obrazów wieloramkowych. |
|  | Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów |
|  | Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany |
|  | Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi. |
|  | Przesuwanie obrazu. |
|  | Płynne powiększanie (zoom) obrazu. |
|  | Lokalizator powiększanego fragmentu, definiowanie powiększenia lupy. |
|  | Lupa (2x). Definiowalne powiększenie lupy. |
|  | Prezentacja obrazu referencyjnego. |
|  | Inwersja (negatyw) obrazu. |
|  | Odbicia względem obydwu osi |
|  | Obroty o kąt 90 st. |
|  | Obroty o dowolny kąt. |
|  | Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami. |
|  | Blenda elektroniczna |
|  | Zapis regionów zainteresowania jako nakładki. |
|  | Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. |
|  | Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego. |
|  | Adnotacje na obrazie. |
|  | Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe. |
|  | Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania. |
|  | Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset). |
|  | Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu. |
|  | Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi. |
|  | Subtrakcja obrazów. (Możliwość definiowania obrazu referencyjnego dla badań XA) |
|  | Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie |
|  | Anonimizacja badania |
|  | Usuwanie tekstów informacyjnych |
|  | Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality |
|  | Definiowalne preferencje użytkownika |
|  | Możliwość definicji ilości okien na monitorach |
|  | Podpowiedzi kontekstowe. |
|  | Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych. |
|  | Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca. |
|  | Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy. |
|  | Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne |
|  | Zmiana grubości warstwy |
|  | Zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji |
|  | Zmiana kąta nachylenia osi |
|  | Powiększenia i przesunięcia |
|  | Obroty obrazów |
|  | Pomiary kątów |
|  | Prezentacja przestrzenna (stereo) |
|  | Wyznaczanie współrzędnych punktu na prezentacji stereo. |
|  | Kasowanie pomiarów |
|  | Zmiana okna obrazowania |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii |
|  | Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering |
|  | Predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych |
|  | Narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: |
|  | Powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów |
|  | Przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania |
|  | Powiększenie, obroty w płaszczyźnie ekranu |
|  | Obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia |
|  | Sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu |
|  | Przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji |
|  | Edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych |
|  | Predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii |
|  | Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering |
|  | Filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne |
|  | Definicja kolorów tła, konturów i obrysu |
|  | Płynnie regulowana rozdzielczość |
|  | Zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii |
|  | Funkcje ogólne |
|  | Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM. |
|  | Obsługa struktur SR (Structure Rapport) |
|  | Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu |
|  | Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie. |
|  | Zapis badania podsumowującego. |
|  | Zapis dowolnego obrazu w formacie DICOM |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min. .jpg, .png, .bmp |
|  | Eksport filmów w formacie min. .avi |
|  | Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min. .ppt |
|  | Zapis badania na płyty CD/DVD |
|  | Odczyt załączników w formacie min. .pdf |
|  | Obsługa obrazów istotnych (kluczowych - Key Object), |
|  | Obsługa skrótów klawiszowych (np. Ctrl P dodać obraz do menadżera wydruków itp.) |
|  | Obsługa dokumentów KO (Key Object Document) min. tworzenie, edycja, zapis do badania, wysłanie na inny serwer |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę Stacji Przeglądowej będącej przedmiotem w/w postępowania do systemu PACS. |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania w zakresie funkcjonującego systemu dziedzinowego PACS w placówce oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu określonego w/w postępowaniu. |
|  | W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: - zgodność z przepisami i wymogami NFZ, - zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0, - zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. |
|  | Dostawa licencji dla urządzeń/stacji komunikacji DICOM: - 1 x licencja SRV(WEB)/DICOM dla Stacji Uniwersalnej Przeglądowej – będąca przedmiotem ww. postępowania Koszty serwisowe oraz licencyjne związane z podłączeniem Stacji do systemu PACS ponosi Wykonawca. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 7lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 3 dni |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 5 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 7 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego