Dotyczy zamówienia nr DZI-18/2024 Suwałki, dnia 17.06.2024r

Odpowiedzi na zapytania

Do zamówienia na Zakup, dostawa i montaż lampy zabiegowej w SOR w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnik nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe w których kopuła ma kształt wieloboku foremnego opisanego na kole ( wpisany w okrąg ) ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe w których kopuła posiada 16 diod LED w konstrukcji jednoogniskowej ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza

Uczestnik nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe w których kopuła ma kształt wieloboku foremnego opisanego na kole ( wpisany w okrąg ) ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z natężeniem światła 110 000 lux i regulacją natężenia w zakresie 10 000 – 110 000 lux ( 9-100% ) realizowaną w 8 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacją temperatury barwowej 3800 K, 4400 K, 5000 K?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z poborem mocy wynoszącym 60 W ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z panelem sterowania znajdującym się przy kopule na ramieniu?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacją natężenia w zakresie

20 000 – 160 000 lux ( 12,5-100% ) realizowaną w 9 krokach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe w których uchwyt sterylizowalny jest umieszczony centralnie w kopule ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacją natężenia światła w zakresie 40 000 – 160 000 lux ( 25-100% ) realizowaną w 10 krokach ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach