Załącznik nr 1

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry techniczne

Inkubator – 1 szt.

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Parametry ogólne |
|  | Inkubator nowy, nie powystawowy |
|  | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. |
|  | Inkubator stacjonarny o umieszczony na ruchomej podstawie. |
|  | Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 4 stron. |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana; zakres regulacji min. 40 cm |
|  | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora, bez ingerencji w przedział pacjenta. |
|  | Podwójne kółka jezdne podstawy wszystkie wyposażone w hamulce. |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz, dostępny z obu stron inkubatora. |
|  | Możliwość wyboru między min. 3 różnymi widokami ekranu. |
|  | Widok ekranu ułatwiający prowadzenie opieki prorozwojowej z wykresami natężenia dźwięku i światła. |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne (robocze) z trzystopniowym regulowanym natężeniem światła. |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie nastrojowe, z możliwością wyboru koloru przez Użytkownika. |
|  | Wyposażony w zintegrowawne delikatne światło nocne umieszczone w przedziale pacjenta. |
|  | 5 bezuszczelkowych otworów dostępowych (w tym jeden z przepustem na kable lub/i obwody oddechowe) oraz w sumie 10 przepustów. |
|  | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień do innego tożsamego urządzenia. |
|  | Dzwonek pielęgniarski, przekazujący po podłączeniu, komunikaty alarmowe o średnim i wysokim priorytecie do centralnego systemu alarmowego szpitala. |
|  | Elektrostatyczny filtr powietrza. |
|  | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. Złącze nie stanowi przedmiotu postępowania. |
|  | Cztery uchwyty (nie wgłębienia) umożliwiające stabilny chwyt przy przemieszczaniu urządzenia. |
|  | Przedział pacjenta wolny od: LZO, BPA, PVC, naturalnej gumy lateksowej. |
|  | Kopuła inkubatora |
|  | Inkubator wyposażony w elektroniczną funkcję ClearView ograniczającą kondensację wilgoci na wewnętrznej stronie pokrywy. |
|  | Po podniesieniu kopuły praca w trybie inkubatora otwartego. |
|  | Łóżeczko pacjenta o podstawie wysuwanej obustronnie, min. po 14 cm w jedną i w drugą stronę. |
|  | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk, sterowany z pulpitu inkubatora. |
|  | Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym/zamkniętym lub zamkniętym/otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek. |
|  | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy w trybie inkubatora zamkniętego. |
|  | Szuflada do wprowadzania kasety RTG poza przedziałem pacjenta, pełna dostępność z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora 40 dB przy wyłączonej tlenoterapii. |
|  | Kurtyna ciepłego powietrza chroniąca pacjenta przed wychłodzeniem w czasie gdy otwory na ręce są otwarte lub panele dostępowe opuszczone. |
|  | Wilgotność |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. |
|  | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza. |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1%. |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym – woda doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej. |
|  | Tryb AUTO zapewniający automatyczny dobór poziomu nawilżania do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze. |
|  | Regulacja temperatury |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. |
|  | Regulacja temperatury w trybie temperatury powietrza w zakresie 20 do 39 °C w krokach co 0,1 °C. |
|  | Regulacja temperatury w trybie temperatury skóry w zakresie 34 do 38 °C w krokach co 0,1 °C. |
|  | Tlenoterapia |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA |
|  | Monitorowanie |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła w przedziale pacjenta. |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku w przedziale pacjenta. |
|  | Funkcja automatycznego odzwyczajania pacjenta od inkubatora. |
|  | Funkcja akceptacji chłodzenia. |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry 13 - 43 °C. |
|  | Zakres pomiarowy temperatury powietrza 13 - 45 °C. |
|  | Alarmy |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. |
|  | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów. |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. |
|  | Testy i pozostałe parametry |
|  | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci |
|  | Eksploatacja |
|  | Ścianki boczne kopuły odchylane do czyszczenia i dezynfekcji. |
|  | Wymiana filtru powietrza bez użycia narzędzi. |
|  | Możliwość ręcznego włączenia blokady ekranu, wysokości inkubatora oraz ustawień tacy materacyka. |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej blokady ekranu. |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień. Zmiana większości parametrów wymaga potwierdzenia pokrętłem. |
|  | Wyposażenie |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 5 szt. |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem. |
|  | Zegar Apgar i stoper będące integralnymi elementami inkubatora. |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. |
|  | Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała pacjenta. |
|  | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji z wbudowanym ograniczeniem natężenia dźwięku do 55dB. |
|  | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. |
|  | Zaopatrzony w silikonowe taśmy, pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii. |
|  | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku. |
|  | Mocowana na odchylanej szynie, dodatkowa lampa do badań lekarskich z technologią LED o wysoce wydajnym świetle zabiegowym o zmiennej intensywności, zaprojektowany specjalnie do użytku w warunkach OITN, do obsługi jedną ręką, z regulowaną temperaturą barwową: zimna biel (niebieska) 4700 K, neutralna biel (biały) 4100 K, biały ciepły (czerwony) 3500 K, oraz z funkcją ściemniacza (poziomy ściemniania: 30 000 luksów, 24 000 luksów, 18 000 luksów, 12 000 luksów, 6500 luks). Minimalna żywotność żarówki (LED): 30 000 h |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w uchwyt na butle z tlenem. |

| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji min 24 m-ce |  | TAK, podać ile |  |
|  | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie) |  | Min. 1 rocznie |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. |  | Min. 10 lat |  |
|  | Dostępność do autoryzowanego serwisu. |  | TAK, podać gdzie |  |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia |  | Max. 48h |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju |  | Max. 3 dni robocze |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy |  | Max. 5 dni roboczych |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji |  | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| Wartość netto: |  |  |  |  |
| VAT %: |  |  |  |  |
| Wartość brutto: |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie/sprzęt oraz sprzęt zintegrowany wraz z nim spełnia wszystkie powyżej wymienione minimalne parametry.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane oprogramowanie/sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane oprogramowanie/sprzęt jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

/podpisano elektronicznie/**

Z zastrzeżeniem ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego