Załącznik nr 1 do zapytania

SZAFA MEDYCZNA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW Z SYSTEMEM SUSZENIA

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak, podać |  |
| 2 | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone. | Tak, opisać |  |
| 3 | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg | Tak, opisać |  |
| 4 | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 lub równoważną oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. | Tak, opisać |  |
| 5 | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 3 dni (min. 72h) potwierdzone badaniami/certyfikatem niezależnego instytutu/zakładu mikrobiologii | Tak, opisać |  |
| 6 | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie łącznie min. 8 endoskopów, po min. 4 w każdej komorze. | Tak, opisać |  |
| 7 | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. | Tak, opisać |  |
| 8 | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. | Tak, opisać |  |
| 9 | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu sterującym i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. | Tak, opisać |  |
| 10 | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala (zasilanie zewnętrzne) z zabezpieczeniem w postaci automatycznego przełączenia się na zasilanie wewnętrzne z wbudowanych kompresorów w przypadku awarii/spadku ciśnienia ze źródła zewnętrznego | Tak, opisać |  |
| 11 | Lampa UV z plastrem jonizującym wytwarzająca plazmę do przedmuchiwania kanałów endoskopu oraz komory | Tak, opisać |  |
| 12 | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. | Tak, opisać |  |
| 13 | Identyfikacja każdego z Użytkowników za pomocą czytników RFID oraz identyfikacja endoskopów za pomocą numerów seryjnych. | Tak, opisać |  |
| 14 | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza (niezależnie w każdej komorze) z podtrzymaniem bateryjnym. | Tak, opisać |  |
| 15 | Kontrola warunków przechowywania endoskopów w tym min. temperatura , ciśnienie wewnątrz komory endoskopu , ciśnienie w kanałach endoskopu, czas przechowywania endoskopu , kontrola czasu otwarcia drzwi | Tak, opisać |  |
| 16 | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze | Tak, opisać |  |
| 17 | Dwustopniowe filtry typu HEPA o wysokiej klasie czystości (min. klasy HEPA 13) filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów | Tak, opisać |  |
| 18 | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu min. 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. | Tak, opisać |  |
| 19 | Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% | Tak, opisać |  |
| 20 | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. | Tak, opisać |  |
| 21 | Możliwość podłączenia i archiwizacji raportów w zewnętrznym systemie do archiwizacji badań | Tak, opisać |  |
| 22 | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. | Tak, opisać |  |
| 23 | Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania. | Tak, opisać |  |
| 24 | Max prąd 1,7A , Max moc: 500W | Tak, opisać |  |
| 25 | Waga max: 215kg | Tak, opisać |  |
| 26 | Wymiary max. (szer. x głeb. x wys.): 1400 x 540 x 2200 mm | Tak, opisać |  |
| 27 | Wyrób medyczny | Tak, opisać |  |
| 38 | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 39 | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 41 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 42 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 43 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 44 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 45 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
| 46 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |
| 47 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 48 | Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry. | Tak, |  |
| 49 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 50 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 51 | Szkolenie pracowników | tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………………………………….

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)